## Hoja1
CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ENCUESTA TÉCNICA_Características mínimas PPT
Expediente A3-24.05-AS (CONP/2024/5948 – 2024000486) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS EQUIPOS DE ANESTESIA CON DESTINO AL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN, ÁREA SANITARIA III DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EMPRESA LICITADORA:
NIF EMPRESA LICITADORA:
MARCA EQUIPOS OFERTADOS:
MODELO EQUIPOS OFERTADOS:
AÑO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFERTADOS:
Para cada criterio se indicará en caso de respuesta afirmativa, en la columna correspondiente, el documento (catálogos descriptivos, datos técnicos del producto Product Data, etc.) y número de página del mismo, donde se pueda comprobar el dato indicado.
Definición criterio | Respuesta SI/NO Especificar | Documento / N.º de página
SUMINISTRO DE GASES
• Sistema electrónico de suministro de gases
• Mezclador electrónico de alta precisión.
• Con salida auxiliar de gases frescos para uso de circuitos manuales independientes
• Caudalímetro adicional de O2 y Aspirador de vacío integrados en la estructura del equipo
• Dotada de iluminación auxiliar para trabajo en condiciones de penumbra"
CIRCUITO CIRCULAR
• Circuito Circular de alto rendimiento y mínima constante de tiempo, que permita trabajar en todos los rangos de flujo.
• Con sistema antipolución para la conexión al sistema de aspiración de gases anestésicos
• Circuito integrado en la estructura del equipo y desmontable totalmente sin necesidad de herramientas
• Libre de látex
• Absorbedor de CO2 con sistema de conexión de anclaje rápido y válvulas de cierre para el cambio de cánister sin interrumpir la ventilación
VENTILADOR
• Para uso en paciente Adultos, Pediátricos y Neonatales
• Pantalla TFT color táctil de al menos 15", para control y monitorización de gases frescos y ventilación
•La programación del ventilador debe realizarse mediante pantalla táctil y mando rotatorio
• Con capacidad de flujo inspiratorio en todas las modalidades superior a 100 L/min
• Dotada de ventilador con modalidades ventilatorias avanzadas y amplios rangos de selección:
o VCV (Ventilación Controlada por Volumen)
o PCV (Ventilación Controlada por Presión)
o SIMV-PS (Ventilación por Volumen Sincronizada con apoyo de Presión Soporte en espontáneas)
o SIMV/PCV-PS (Ventilación por Presión Sincronizada con apoyo de Presión Soporte en espontáneas)
o PCV-VG (Ventilación Controlada por Presión con Volumen garantizado)
o CPAP con Presión de Soporte en ventilaciones espontáneas y con ventilación automática de respaldo en caso de apnea.
o ESPONTANEA/MANUAL
• Compensación automática de volumen - en modalidades volumétricas - de compliancia, fugas e influencia de flujo de gases frescos
• Software que permita la realización de maniobras de reclutamiento mediante el procedimiento de "escalonamiento de PEEP" de forma totalmente automática, por programación previa de varios escalones, ascendentes y descendentes, con los siguientes parámetros como mínimo: Pins, PEEP y FR
• Batería de al menos 30 minutos.
MONITORIZACIÓN DE VENTILACIÓN Y GASES
• Monitorización de espirometría avanzada
o Datos numéricos de volúmenes, presiones, compliancia, resistencia, curvas de Pva y Flujo, y bucles Flujo-Volumen , Presión-Volumen
• Monitorización de gases:
o O2 (del tipo paramagnético), CO2 con representación de capnograma, N2O, AGENTES (con identificación automática).
MONITOR MODULAR
• Monitorización de tipo modular con módulo multiparamétrico y capacidad para ampliar mediante módulos adicionales
• Con Pantalla TFT, de al menos, 19" color táctil de más de 10 curvas y cuadros numéricos
• Análisis del segmento ST en todas las derivaciones
• Software de análisis de arritmias completas
• Alarmas configurables en sus valores y en sus modos de presentación visual y acústica
• Tendencias de al menos 24 horas
• Memoria de al menos 100 eventos
• Puertos USB para la conexión de periféricos (teclado externo, ratón, lector código de barras, etc.)
• Tecnología fría, sin ventiladores que puedan producir corrientes de aire en el quirófano
• Soportes para la integración en el sistema de anestesia
MÓDULO MULTIPARAMÉTRICO CON PANTALLA Se deberá incluir en cada equipo un módulo multiparamétrico con pantalla integrada para el traslado de los pacientes, con las siguientes características:
• Monitorización de al menos los siguientes parámetros hemodinámicos: ECG/ST 12 derivaciones, RESP, SpO2, 2 PI, 2 TEMP y PANI.
• Almacenamiento de los datos del paciente y los ajustes del monitor de cabecera a lo largo del proceso asistencial, evitando la desconexión de cables, para garantizar la continuidad de la información
• Pantalla integrada superior a 6" para la visualización de curvas, tendencias y alarmas
• Mismo interfaz de usuario que el monitor de cabecera, optimizado para su manejo en el transporte/traslado del paciente crítico
• Dispositivo ergonómico con peso inferior a 2 kg con batería de autonomía mínima de 4,5 horas
• Deberá integrar un asa para facilitar las tareas de extracción y colocación en el monitor modular, así como su manejo durante el traslado del paciente.
• Diseño resistente a entrada de líquidos, caídas y golpes accidentales
• Soportes para la integración en el sistema de anestesia
MONITORIZACIÓN AVANZADA Se deberá incluir monitorización específica para la personalización de la anestesia al paciente, integrada en la pantalla del monitor modular:
• Monitorización de profundidad anestésica
• Monitorización de la relajación muscular mediante TOF
• Monitorización del balance nocicepción/antinocicepción (analgesia) mediante algún parámetro validado clínicamente (NOL, SPI, ANI, Qnox)