## Hoja1
CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)
ENCUESTA TÉCNICA_cumplimiento características mínimas PPT
Expediente A3-24.10-AS (CONP/2024/8014 – 2024000660) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MESA QUIRÚRGICA DE ALTAS PRESTACIONES CON DESTINO AL QUIRÓFANO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN, ÁREA SANITARIA III DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EMPRESA LICITADORA:
NIF EMPRESA LICITADORA:
MARCA MESA QUIRÚRGICA OFERTADA:
MODELO MESA QUIRÚRGICA OFERTADA:
AÑO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA MESA QUIRÚRGICA OFERTADA:
Para cada criterio se indicará en caso de respuesta afirmativa, en la columna correspondiente, el documento (catálogos descriptivos, datos técnicos del producto, etc.) y número de página del mismo, donde se pueda comprobar el dato indicado.
MESA QUIRÚRGICA DE ALTAS PRESTACIONES
Definición criterio | Respuesta SI/NO Especificar | Documento / N.º de página
CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Mesa de operaciones universal de base móvil.
· Accionamiento electromecánico o electrohidráulico.
· El accionamiento de la mesa quirúrgica se llevará a cabo a través de un mando de control de Infrarrojo inalámbrico o con cable, con pictogramas de fácil interpretación. Con un mínimo de 4 memorizaciones de posiciones quirúrgicas.
· Panel de control de emergencia situado en el lateral exterior de la columna que permita controlar los movimientos de la mesa y selección del modo reverse. Incluirá un sistema de seguridad que impida el accionamiento involuntario por contacto accidental.
· Se requerirá que la base de la columna y el tablero estén fabricados en acero inoxidable.
· Sistema de frenado eléctrico.
· Sistema anticolisión.
DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA
· La base deberá ser sobreelevada que facilite el acceso y posicionamiento del equipo quirúrgico y la entrada del Arco en C de RX.
· Capacidad de soportar un peso de hasta 450Kg. en posición centrada y hasta 250Kg. en el resto de las posiciones, incluido posiciones extremas de tablero, tanto en posición normal como en posición reverse.
· Movimientos motorizados:
- Rango de subida máxima igual o superior a: 1100 mm (sin acolchado)
- Rango de subida mínima igual o inferior a: 590 mm (sin acolchado)
- Rango de ajuste entre alturas igual o superior a: 510 mm
- Rango de Trendelenburg / Anti-Trendelenburg: +/- 45°
- Lateralización igual o superior a: +/- 25°
- Retorno a posición cero
· Posibilidad de funcionamiento con batería y red.
· La autonomía de las baterías de la mesa será suficiente para aproximadamente 5 días de uso quirúrgico.
· Equipada obligatoriamente con 4 ruedas dobles (en total 8 ruedas) de Ø 100 mm (aproximadamente) de bajo nivel de fricción y alta resistencia al desgaste facilitando su transporte de una manera sencilla y segura.
· Columna y base de diseño ergonómico. La base tiene que ser completamente lisa y sin ningún tipo de angulaciones facilitando su completa limpieza, evitando así la aparición de colonias microbianas.
· Sistema de desbloqueo de emergencia, rápido y de fácil acceso.
DESCRIPCIÓN DEL TABLERO
· Tablero formado por un mínimo de 5 secciones: sección de asiento, sección de respaldo, placa de cabeza de doble articulación y placas de piernas de 2 secciones.
· Tablero reversible, que permita colocar en ambos lados del tablero diferentes componentes, tales como: placa de cabeza, placas de piernas, etc.
· Sistema anticolisión en ambos extremos del tablero tanto en modo normal como reverse del mismo, que evite impactos contra la columna y en especial contra el suelo.
· Tablero radiotransparente con bastidores laterales, exento de barras transversales. Con rieles laterales normalizados de 25 x 10mm.
• Tablero formado con un mínimo de 4 motores (incluyendo el desplazamiento longitudinal) que disponga de 2 articulaciones motorizadas independientes entre sí. Una articulación motorizada independiente será la sección de respaldo y la otra sección motorizada independiente será la sección de piernas, tanto en modo normal como en modo reverse del tablero.
· Movimientos motorizados:
- Desplazamiento longitudinal del tablero igual o superior a: 460 mm
- Rango de subida/bajada sección de respaldo igual o superior a: +/- 90°
- Rango se subida /bajada sección de piernas en modo normal del tablero (no modo reverse) igual o superior a: +90°/-105°
· Acolchados de doble capa para evitar la aparición de úlceras por decúbito. Libres de látex.
ACCESORIOS DE TRAUMATOLOGÍA
- 2 Apoyabrazos.
- 1 Dispositivo de extensiones que incluya todos los elementos necesarios para cirugía de cadera y fémur.
- 1 Par de placas apoya piernas para el dispositivo de extensiones.
- 1 Placa de respaldo de hombro.
- 1 Calota en forma de casco para el respaldo de hombro.
- 1 Placa de respaldo de fibra de carbono para cirugía de columna y pelvis.
- 1 Carro para transporte y almacenaje de la placa de respaldo de fibra de carbono.
- 1 Adaptador de accesorios para la placa de fibra de carbono.
- 1 Dispositivo de artroscopia para cirugía de rodilla.
- 1 Fijador para el dispositivo de artroscopia de rodilla.
- 1 Mesa para cirugía de mano.
- 1 Fijador para Mesa de Cirugía de mano.
Apoderado/a
Firma electrónica